————  成都诺迪康生物制药有限公司  ————


干燥箱用户需求说明

URS内容
	需求编号
	用户需求内容
	必需/期望
	备注

	设备性能要求

	
	干燥箱（内容积：不小于160L）1台
	必须
	

	
	搁板4块
	必须
	

	
	报警系统1套
	必须
	

	
	数据存储系统1套
	必须
	

	
	环境温度要求：5-40℃
	必须
	

	
	环境湿度要求：最大80%，无冷凝
	必须
	

	
	材质：箱体内外均是不锈钢，方便清洁。
	必须
	

	
	保温层岩棉材料，密封性强。
	必须
	

	
	腔体内部四面加热系统。
	必须
	

	
	控温范围：室温+5℃～300℃，温度精度0.1℃；波动度≤1℃；温度温差±2℃ (3Q验证为准)。
	必须
	

	
	具有超温报警装置且报警装置极度灵敏。
	必须
	

	
	保证设备功能和安全的情况下方便观察，方便清洁，需要维修的部分，应方便打开。
	必须
	

	
	配置有标准网络接口和USB接口，用于数据传输。数据存储卡可存储10年以上的数据，以供随时读取打印，同时可配置外置打印机。
	必须
	

	
	超过设定温度值，箱体声光报警等多重保护功能。停电或关机后，箱体原先的温度等设置不会变化。
	必须
	

	
	液晶彩色触摸屏，能显示设定温度、以及显示箱体内实时温度。
	必须
	

	
	机箱上可进行三点温度校准，即修正箱体内部温度和显示实测温度的误差和设置温度的偏差。
	必须
	

	
	带有验证孔，用于验证
	必须
	

	安全及人员防护要求

	
	运动部件的防护应确保不存在人员夹、压或割伤的危险。
	必须
	

	
	设备应具有紧急情况下的急停功能，急停时药品阴凉柜主电机及功能部分立即断电、停机。
	必须
	

	
	设备噪声不得大于65dB。
	必须
	

	
	设备使用、操作和维修等方面的结构设计需符合人机工程学原理，设计制造满足相关设备安全设计规范。
	必须
	

	
	用于观察、润滑或工艺需要的防护罩开口应符合规定，且对操作人员不会造成伤害。
	必须
	

	清洗和消毒/灭菌要求

	
	设备电缆和辅助管线配备洁净管外套。
	必须
	

	
	设备表面及内部光滑、无清洁死角，便于清洁和消毒。
	必须
	

	
	所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计,须确保易拆装、无死角、易清洁。
	必须
	

	
	用抹布（蘸生产用水或无腐蚀性的洗洁精）清洁设备表面时，设备不会出现生锈或腐蚀现象。
	必须
	

	文件要求

	
	技术文件中应有按功能部件区分,针对每一部件所作的序号简明图册,以便于维护迅速辨识,且能与厂家沟通无碍。
	必须
	

	
	须提供机器操作保养手册或说明书,故障排除说明书。
	必须
	

	
	须提供供应商的仪器验证报告或出厂检测报告。
	必须
	

	
	须提供合格证。
	必须
	

	
	所有的文件都符合中国、欧盟和美国FDA的现行版GMP和GAMP5要求。
	必须
	

	
	所有的文件尽可能提供中文版本，包括操作，安装维护、手册应该是中文版本。
	必须
	

	
	所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本（Word 或PDF）。
	必须
	

	现场验收要求

	
	机器到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱。
	必须
	

	
	机器订购后供应商需负责到货运送、搬运、吊装及安装，安装期间供应商至少需有一人全程配合。
	必须
	

	
	机器到货运送、吊装、搬运、安装试车到完成及技术转移事宜之各项费用应由供应商负责,我方提供必要协助。
	必须
	

	
	机器到货,我公司通知供应商来厂安装日期起，应在15个自然日内完成安装。
	必须
	

	
	供方应负责仪器的安装。
	必须
	

	
	应确保设备周围有足够的空间，便于设备操作维修。
	必须
	

	
	提供设备外形图，并标明各动力接入点的位置、方向和规格等信息，便于安装区域设置动力配置。
	必须
	

	包装运输要求

	
	包装满足运输和装卸要求,防潮湿,防磕碰,防振动。
	必须
	

	
	机器到货清单必须详列每装箱内容物。
	必须
	

	服务要求

	
	设备运行综合性能:设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置,在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有明显泄漏和温升现象,没有明显有振动和噪声恶化现象,始终符合出厂标准。
	必须
	

	
	保证设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。
	必须
	

	
	提供可满足两年设备运行需要的易损零部件及零部件清单；能长期提供设备备件。
	必须
	

	
	质保期一年,出现质量问题免费维修,有效日为安装调试验收完成之日起。
	必须
	

	
	机器试车后于保修期限内其消耗品或电子零件故障需由供应商负责免费供应修缮或更换。
	必须
	

	
	维修期限内供应商每年至现场作免费检修1次。
	必须
	

	
	设备供应商负责所有技术指导和人员培训，包括：设备操作及维护方法、设备性能及问题解答。
	必须
	

	
	负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度,由双方人员认可，费用由供应商自理。
	必须
	

	
	现场培训2～3人能独立操作。
	必须
	

	
	设备安装调试后，厂家完成设备首次确认，并提供IQ/OQ/PQ资料。
	必须
	

	
	供货周期：30天内；货到15个工作日内厂家工程师到现场完成安装及培训。
	必须
	

	
	经销商提供增值税专用发票，税率13%。
	必须
	

	
	提供至少一年的免费保修服务。
	必须
	

	
	出现故障维修或问题查找时，应当及时提供支持，须在24h内做出响应，48小时内厂家工程师可上门指导。
	必须
	

	
	付款方式：合同签订付定金30%；安装调试完成验收付60%；验收合格之日起一年付10%。
	期望
	


第1页共5页

